Обнаружитель взрывчатых веществ
и опасных химических агентов

КЕРБЕР-Т

Сертифицированное техническое средство обеспечения транспортной безопасности
(Сертификат ТС ОТБ №4 от 12.02.2018)

Ионно-дрейфовый детектор КЕРБЕР-Т предназначен для обнаружения следовых количеств взрывчатых веществ, наркотиков, аварийно химически опасных и боевых отравляющих веществ в воздухе контролируемых объектов, на поверхности различных предметов, на кожных покровах и одежде людей.

Область применения детектора:

- досмотр грузов, транспортных средств, физических лиц, ручной клади и багажана объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового скопления людей, при таможенном и пограничном контроле;

- обследование территорий и объектов службами экологического контроля;

- досмотр подозреваемых лиц органами правопорядка;

- обследование почтовых отправлений
и т. п.

Преимущества

- Одновременное детектирование положительных
и отрицательных ионов

- Быстрое переключение между
режимами анализа паров и следов

- Нерадиоактивный источник
ионизации

- Не требует дорогостоящих
расходных материалов

- Широкий спектр детектируемых
веществ

- Эффективная система
самоочистки

Техническиехарактеристики

| Аналитический принцип детектирования | Биполярная спектрометрия ионной подвижности |
| --- | --- |
| Способ ионизации | Импульсный коронный разряд (без радиоактивного источника) |
| Габаритные размеры детектора, мм | 110170410 |
| Масса, кг | 3,7 |
| Обнаруживаемые взрывчатые вещества | Бризантные и инициирующие; промышленные и самодельные. В т.ч.: ТНТ, гексоген, ТЭН, ДНТ, нитроглицерин, ЭГДН, октоген, тетрил, тринитрофенол, аммиачная селитра/АСДТ, динитронафталин, триперекись ацетона, ГМТД, а также смесевые ВВ на их основе (пластиды, динамиты, пороха и пр.) |
| Обнаруживаемые наркотические средства и психотропные вещества | Каннабиоиды (гашиш/марихуана), опиаты (морфин, героин, кодеин, фентанил и др.), амфетамины (амфетамин, метамфетамин, МДМА и др.), кокаин и др. |
| Обнаруживаемые опасные химические агенты | Аварийно химически опасные вещества:Сероводород, хлористый водород (соляная кислота), фтористый водород (плавиковая кислота), сернистый газ (сернистый ангидрид), хлор, аммиак, азотная кислота. Боевые отравляющие вещества: Зарин, зоман, Ви-Экс (VX), горчичный газ (иприт), фосген/дифосген, синильная (цианистоводородная) кислота/цианиды. |
| Диапазон детектирования малолетучих органических веществ по 2,4,6-тринитротолуолу (ТНТ), г, | от 1,0·10-11 до 2,0·10-7 |
| Предел обнаружения малолетучих органических веществ по 2,4,6-тринитротолуолу (ТНТ), |  |
| - по твердым частицам, г, не менее | 1,0·10-11 |
| - по парам, г/см3, не менее | 1,0·10-14 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 15 |
| Время обнаружения и идентификации для всех обнаруживаемых веществ, сек, не более | 5 |
| Время переключения между режимами детектирования паров и частиц, сек, не более | 1 |
| Переключение между режимами детектирования паров и частиц | Без присоединения дополнительных приспособлений |
| Время смены типа анализируемых ионов (отрицательных или положительных): |  |
| - в однополярном режиме, сек, не более | 10 |
| - в биполярном режиме (автоматическая циклическая смена полярности), сек, не более | 0,2 |
| Вероятность ложного срабатывания, %, не более | 1 |
| Время непрерывной автономной работы со штатным блоком аккумуляторных батарей, час, не менее | 4 |
| Время очистки детектора при нормальных условиях эксплуатации, мин, не более | 3 |
| Компьютерные интерфейсы связи | Ethernet, USB (×2),Wi-Fi (опционально) |

Анализ паров — обнаружение ТНТ

Анализ частиц на пробоотборной салфетке — 
обнаружение следов героина

Принцип работы

1.Отбор пробы

Прямой отбор воздуха или испарение частиц
с алюминиевой салфеткив нагревателе

2.Ионизация пробы

Образование ионов в нерадиоактивном
ионном источнике
на основе импульсного коронного разряда

3.Разделение пробы

Дрейф ионов в постоянном электрическом поле
с разной скоростью в зависимости от их размера
и массы

4.Идентификация компонентов пробы

Построение спектра ионной подвижности
(зависимости ионного тока от времени дрейфа),
регистрация пиков с подвижностью,
соответствующей целевым веществам

5.Отображение результата

Формирование сигнала тревоги
и вывод на дисплей информации
о типе обнаруженного вещества
(веществ)

1

2

3

4

5

12

полных циклов
измерения в секунду

Основные заказчики

- Федеральная таможенная служба
России

- Спортивныеобъекты
ОлимпиадыСочи-2014,
Чемпионатамирапофутболу 2018

- Московский метрополитен

- Государственныекорпорации
«РЖД», «Росатом», «Русгидро»

- Аэропорты, морские и речные порты

- Криминалистические лаборатории ФСБ России и МВД России

- Подразделения войск
РХБЗ Министерства обороны России

- Силовые структуры
и криминалистические лабораторииКитая, Индии, Индонезии, Израиля, Киргизии, Узбекистана и других стран

Более

2500

детекторов поставлено
с 2011 года

Комплект поставки

Комплект
документации

Сумка-чехол

Ремень
для сумки-чехла

Защитный
колпак

Досмотровый щуп
(опционально)

Контрольно-калибровочный образец (КО№3)

Флеш-накопитель

Контрольный образец «NG» (КО№1)

Контрольный образец «AC» (КО№2)

Пробоотборные
салфетки
(алюминиевая фольга)

Внешнее
зарядное
устройство

Дополнительный аккумулятор

Гранулы
фильтра-осушителя

Шнур питания

Блок питания

ИДД КЕРБЕР-Т